## Sheet1
F_ID | 时间 | 表号 | 流量点 | 流量 | 总量检定标志 | 表初值 | 表终值 | 表示值 | 天平初值 | 天平终值 | 天平示值 | 入口温度 | 出口温度 | 管路温度 | 密度 | 标准值 | 误差 | 合格标准 | 合格标志 | 表位号 | 型号 | 规格 | 表类型 | 制造单位 | 送检单位 | 计量等级 | 检定员 | 核验员 | 检定日期 | 环境温度 | 环境湿度 | 气压 | 有效期 | 记录编号
34 | 2014-10-08 13:36:26.210 | 11110000000000 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 62.8002 | 50.0002 | 56.7648 | 56.8848 | 56.7918 | 0.98503 | 50.76 | -1 | 0.01 | 不合格 | 3 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
35 | 2014-10-08 13:36:26.210 | 11110000000000 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8001 | 86.7998 | 20.9997 | 13.5333 | 13.57 | 13.5416 | 0.99954 | 21.0094 | -1 | 0.01 | 不合格 | 3 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
36 | 2014-10-08 13:36:26.210 | 11110000000000 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7998 | 100.8 | 11.0002 | 6.388 | 6.4053 | 6.3919 | 1.0002 | 10.9984 | -1 | 0.01 | 不合格 | 3 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
37 | 2014-10-08 13:36:26.210 | 11110000000000 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 109.799 | 5.999 | 4.3843 | 4.3937 | 4.3864 | 1.0002 | 5.9978 | -1 | 0.01 | 不合格 | 3 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
38 | 2014-10-08 13:40:40.350 | 11110012345678 | 1 | 34 | 0 | 0.1 | 52 | 51.9 | 28 | 78.2 | 50.2 | 62.6275 | 62.7475 | 62.6725 | 0.98201 | 51.1195 | 0.015269 | 0.01 | 不合格 | 5 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
39 | 2014-10-08 13:40:40.350 | 11110012345678 | 2 | 33 | 0 | 52 | 72.5 | 20.5 | 89.5998 | 110.599 | 20.9992 | 14.9556 | 14.9923 | 14.9693 | 0.99934 | 21.013 | -0.024412 | 0.01 | 不合格 | 5 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
40 | 2014-10-08 13:40:40.350 | 11110012345678 | 3 | 33 | 0 | 72.5 | 83 | 10.5 | 123.599 | 133.599 | 10 | 10.3951 | 10.4112 | 10.4012 | 0.9999 | 10.001 | 0.049895 | 0.01 | 不合格 | 5 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
41 | 2014-10-08 13:40:40.350 | 11110012345678 | 4 | 33 | 0 | 83 | 88 | 5 | 143.799 | 148.799 | 5 | 1.7287 | 1.737 | 1.7318 | 1.0002 | 4.999 | 0.00020003 | 0.01 | 合格 | 5 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
42 | 2014-10-08 13:43:25.671 | 11110000000000 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.798 | 237.598 | 50.8 | 20.5072 | 20.5525 | 20.5174 | 0.99833 | 50.8852 | -1 | 0.01 | 不合格 | 3 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
43 | 2014-10-08 13:43:25.671 | 11110000000000 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.797 | 261.598 | 20.801 | 8.2415 | 8.2581 | 8.2453 | 1.0001 | 20.7994 | -1 | 0.01 | 不合格 | 3 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
44 | 2014-10-08 13:43:25.671 | 11110000000000 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.598 | 274.598 | 10 | 5.0828 | 5.0907 | 5.0846 | 1.0002 | 9.998 | -1 | 0.01 | 不合格 | 3 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
45 | 2014-10-08 13:43:25.671 | 11110000000000 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.599 | 282.599 | 5 | 2.654 | 2.6582 | 2.6549 | 1.0002 | 4.999 | -1 | 0.01 | 不合格 | 3 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
46 | 2014-10-30 15:29:43.061 | 11110000000001 | 1 | 34 | 0 | 0.1 | 42 | 41.9 | 36.2001 | 76.8 | 40.5999 | 65.5333 | 65.6534 | 65.5408 | 0.98047 | 41.4085 | 0.011869 | 0.01 | 不合格 | 1 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-29 | 0
47 | 2014-10-30 15:29:43.061 | 11110000000002 | 1 | 34 | 0 | 0.12 | 43 | 42.88 | 36.2001 | 76.8 | 40.5999 | 65.5333 | 65.6534 | 65.5483 | 0.98047 | 41.4087 | 0.035532 | 0.01 | 不合格 | 2 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-29 | 0
48 | 2014-10-30 15:29:43.061 | 11110000000003 | 1 | 34 | 0 | 0.123 | 42.2 | 42.077 | 36.2001 | 76.8 | 40.5999 | 65.5333 | 65.6534 | 65.5633 | 0.98046 | 41.409 | 0.016131 | 0.01 | 不合格 | 4 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-29 | 0
49 | 2014-10-30 15:29:43.061 | 11110000000004 | 1 | 34 | 0 | 0.1234 | 41.3 | 41.1766 | 36.2001 | 76.8 | 40.5999 | 65.5333 | 65.6534 | 65.5783 | 0.98045 | 41.4094 | -0.0056214 | 0.01 | 合格 | 6 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-29 | 0
50 | 2014-10-30 15:29:43.061 | 11110000000001 | 2 | 33 | 0 | 42 | 63 | 21 | 102.2 | 122.999 | 20.799 | 21.4667 | 21.5086 | 21.4693 | 0.99812 | 20.8382 | 0.0077623 | 0.01 | 合格 | 1 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-29 | 0
51 | 2014-10-30 15:29:43.061 | 11110000000002 | 2 | 33 | 0 | 43 | 63.6 | 20.6 | 102.2 | 122.999 | 20.799 | 21.4667 | 21.5086 | 21.4719 | 0.99812 | 20.8383 | -0.011434 | 0.01 | 不合格 | 2 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-29 | 0
52 | 2014-10-30 15:29:43.061 | 11110000000003 | 2 | 33 | 0 | 42.2 | 93.5 | 51.3 | 102.2 | 122.999 | 20.799 | 21.4667 | 21.5086 | 21.4772 | 0.99811 | 20.8383 | 1.4618 | 0.01 | 不合格 | 4 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-29 | 0
53 | 2014-10-30 15:29:43.061 | 11110000000004 | 2 | 33 | 0 | 41.3 | 66.3 | 25 | 102.2 | 122.999 | 20.799 | 21.4667 | 21.5086 | 21.4824 | 0.99811 | 20.8383 | 0.19971 | 0.01 | 不合格 | 6 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-29 | 0
54 | 2014-11-12 16:07:50.831 | 11110000000001 | 1 | 34 | 0 | 0.12 | 42 | 41.88 | 3531.63 | 3572.42 | 40.79 | 61.6096 | 61.7296 | 61.6396 | 0.98256 | 41.514 | 0.0088162 | 0.01 | 合格 | 4 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-11 | 0
55 | 2014-11-12 16:07:50.831 | 11110000000003 | 1 | 34 | 0 | 0.13 | 42 | 41.87 | 3531.63 | 3572.42 | 40.79 | 61.6096 | 61.7296 | 61.6546 | 0.98255 | 41.5143 | 0.0085673 | 0.01 | 合格 | 6 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-11 | 0
56 | 2014-11-12 16:07:50.831 | 11110000000005 | 1 | 34 | 0 | 0.15 | 42.68 | 42.53 | 3531.63 | 3572.42 | 40.79 | 61.6096 | 61.7296 | 61.6921 | 0.98253 | 41.5152 | 0.024445 | 0.01 | 不合格 | 11 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-11 | 0
57 | 2014-11-12 16:07:50.831 | 11110000000001 | 2 | 33 | 0 | 42 | 63 | 21 | 3609.01 | 3629.81 | 20.8 | 20.5556 | 20.5975 | 20.5661 | 0.99831 | 20.8351 | 0.0079123 | 0.01 | 合格 | 4 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-11 | 0
58 | 2014-11-12 16:07:50.831 | 11110000000003 | 2 | 33 | 0 | 42 | 62.9 | 20.9 | 3609.01 | 3629.81 | 20.8 | 20.5556 | 20.5975 | 20.5713 | 0.99831 | 20.8352 | 0.0031116 | 0.01 | 合格 | 6 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-11 | 0
59 | 2014-11-12 16:07:50.831 | 11110000000005 | 2 | 33 | 0 | 42.68 | 63.5 | 20.82 | 3609.01 | 3629.81 | 20.8 | 20.5556 | 20.5975 | 20.5844 | 0.99831 | 20.8352 | -0.00073107 | 0.01 | 合格 | 11 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-11 | 0
60 | 2014-11-12 16:07:50.831 | 11110000000001 | 3 | 33 | 0 | 63 | 73.2 | 10.2 | 3650 | 3660 | 10 | 3.6603 | 3.6784 | 3.6648 | 1.0002 | 9.998 | 0.020204 | 0.01 | 不合格 | 4 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-11 | 0
61 | 2014-11-12 16:07:50.831 | 11110000000003 | 3 | 33 | 0 | 62.9 | 73.5 | 10.6 | 3650 | 3660 | 10 | 3.6603 | 3.6784 | 3.6671 | 1.0002 | 9.998 | 0.060212 | 0.01 | 不合格 | 6 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-11 | 0
62 | 2014-11-12 16:07:50.831 | 11110000000005 | 3 | 33 | 0 | 63.5 | 73.7 | 10.2 | 3650 | 3660 | 10 | 3.6603 | 3.6784 | 3.6727 | 1.0002 | 9.998 | 0.020204 | 0.01 | 不合格 | 11 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-11 | 0
63 | 2014-11-12 16:07:50.831 | 11110000000001 | 4 | 33 | 0 | 73.2 | 79.5 | 6.3 | 3678.6 | 3684.59 | 5.99 | 4.5139 | 4.5246 | 4.5166 | 1.0002 | 5.9888 | 0.051965 | 0.01 | 不合格 | 4 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-11 | 0
64 | 2014-11-12 16:07:50.831 | 11110000000003 | 4 | 33 | 0 | 73.5 | 79.6 | 6.1 | 3678.6 | 3684.59 | 5.99 | 4.5139 | 4.5246 | 4.5179 | 1.0002 | 5.9888 | 0.018569 | 0.01 | 不合格 | 6 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-11 | 0
65 | 2014-11-12 16:07:50.831 | 11110000000005 | 4 | 33 | 0 | 73.7 | 79.8 | 6.1 | 3678.6 | 3684.59 | 5.99 | 4.5139 | 4.5246 | 4.5213 | 1.0002 | 5.9888 | 0.01857 | 0.01 | 不合格 | 11 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-11 | 0
66 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000001 | 1 | 34 | 0 | 0.1 | 42 | 41.9 | 3977.52 | 4018.31 | 40.79 | 58.0333 | 58.1533 | 58.0783 | 0.98439 | 41.4368 | 0.011178 | 0.01 | 不合格 | 6 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
67 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000003 | 1 | 34 | 0 | 0.2 | 42.2 | 42 | 3977.52 | 4018.31 | 40.79 | 58.0333 | 58.1533 | 58.0933 | 0.98438 | 41.4371 | 0.013583 | 0.01 | 不合格 | 8 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
68 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000005 | 1 | 34 | 0 | 0.3 | 42.2 | 41.9 | 3977.52 | 4018.31 | 40.79 | 58.0333 | 58.1533 | 58.1083 | 0.98438 | 41.4375 | 0.011162 | 0.01 | 不合格 | 10 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
69 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000008 | 1 | 34 | 0 | 0.5 | 42.3 | 41.8 | 3977.52 | 4018.31 | 40.79 | 58.0333 | 58.1533 | 58.1233 | 0.98437 | 41.4378 | 0.0087412 | 0.01 | 合格 | 12 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
70 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000001 | 2 | 33 | 0 | 42 | 63 | 21 | 4050.71 | 4071.5 | 20.79 | 27.746 | 27.7879 | 27.7617 | 0.99653 | 20.8625 | 0.0065907 | 0.01 | 合格 | 6 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
71 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000003 | 2 | 33 | 0 | 42.2 | 62.5 | 20.3 | 4050.71 | 4071.5 | 20.79 | 27.746 | 27.7879 | 27.767 | 0.99652 | 20.8625 | -0.026964 | 0.01 | 不合格 | 8 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
72 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000005 | 2 | 33 | 0 | 42.2 | 62.45 | 20.25 | 4050.71 | 4071.5 | 20.79 | 27.746 | 27.7879 | 27.7722 | 0.99652 | 20.8626 | -0.029362 | 0.01 | 不合格 | 10 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
73 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000008 | 2 | 33 | 0 | 42.3 | 62.8 | 20.5 | 4050.71 | 4071.5 | 20.79 | 27.746 | 27.7879 | 27.7774 | 0.99652 | 20.8626 | -0.01738 | 0.01 | 不合格 | 12 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
74 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000001 | 3 | 33 | 0 | 63 | 74 | 11 | 4086.3 | 4097.3 | 10.9998 | 6.4838 | 6.5033 | 6.4911 | 1.0002 | 10.9981 | 0.00017308 | 0.01 | 合格 | 6 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
75 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000003 | 3 | 33 | 0 | 62.5 | 74.5 | 12 | 4086.3 | 4097.3 | 10.9998 | 6.4838 | 6.5033 | 6.4935 | 1.0002 | 10.9981 | 0.091098 | 0.01 | 不合格 | 8 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
76 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000005 | 3 | 33 | 0 | 62.45 | 74.36 | 11.91 | 4086.3 | 4097.3 | 10.9998 | 6.4838 | 6.5033 | 6.496 | 1.0002 | 10.9981 | 0.082914 | 0.01 | 不合格 | 10 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
77 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000008 | 3 | 33 | 0 | 62.8 | 74.6 | 11.8 | 4086.3 | 4097.3 | 10.9998 | 6.4838 | 6.5033 | 6.4984 | 1.0002 | 10.9981 | 0.072912 | 0.01 | 不合格 | 12 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
78 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000001 | 4 | 33 | 0 | 74 | 80 | 6 | 4116.11 | 4121.12 | 5.0103 | 5.0785 | 5.0876 | 5.0819 | 1.0002 | 5.0092 | 0.19778 | 0.01 | 不合格 | 6 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
79 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000003 | 4 | 33 | 0 | 74.5 | 79.5 | 5 | 4116.11 | 4121.12 | 5.0103 | 5.0785 | 5.0876 | 5.0831 | 1.0002 | 5.0092 | -0.001847 | 0.01 | 合格 | 8 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
80 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000005 | 4 | 33 | 0 | 74.36 | 79 | 4.64 | 4116.11 | 4121.12 | 5.0103 | 5.0785 | 5.0876 | 5.0842 | 1.0002 | 5.0092 | -0.073714 | 0.01 | 不合格 | 10 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
81 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000008 | 4 | 33 | 0 | 74.6 | 79.6 | 5 | 4116.11 | 4121.12 | 5.0103 | 5.0785 | 5.0876 | 5.0853 | 1.0002 | 5.0092 | -0.001847 | 0.01 | 合格 | 12 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
82 | 2014-12-02 09:42:13.745 | 11110000000134 | 1 | 34 | 0 | 0.2 | 44 | 43.8 | 29 | 69.8001 | 40.8001 | 68.3667 | 68.4867 | 68.4042 | 0.97889 | 41.68 | 0.050864 | 0.01 | 不合格 | 5 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
83 | 2014-12-02 09:42:13.745 | 11110000000315 | 1 | 34 | 0 | 0.1 | 43 | 42.9 | 29 | 69.8001 | 40.8001 | 68.3667 | 68.4867 | 68.4267 | 0.97888 | 41.6805 | 0.029257 | 0.01 | 不合格 | 8 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
84 | 2014-12-02 09:42:13.745 | 11110000000678 | 1 | 34 | 0 | 0.3 | 42 | 41.7 | 29 | 69.8001 | 40.8001 | 68.3667 | 68.4867 | 68.4417 | 0.97887 | 41.6809 | 0.00045841 | 0.01 | 合格 | 10 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
85 | 2014-12-05 14:31:16.663 | 11110000000001 | 1 | 2.5 | 0 | 0.2 | 52 | 51.8 | 25.8 | 76.4 | 50.6 | 62.0423 | 62.1623 | 62.0798 | 0.98233 | 51.5103 | 0.005624 | 0.01 | 合格 | 5 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-04 | 0
86 | 2014-12-05 14:31:16.663 | 11110000000003 | 1 | 2.5 | 0 | 0.3 | 52.1 | 51.8 | 25.8 | 76.4 | 50.6 | 62.0423 | 62.1623 | 62.1173 | 0.98231 | 51.5114 | 0.0056035 | 0.01 | 合格 | 10 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-04 | 0
87 | 2014-12-05 14:31:16.663 | 11110000000005 | 1 | 2.5 | 0 | 0.3 | 52.6 | 52.3 | 25.8 | 76.4 | 50.6 | 62.0423 | 62.1623 | 62.1323 | 0.9823 | 51.5118 | 0.015302 | 0.01 | 不合格 | 12 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-04 | 0
88 | 2014-12-05 14:31:16.663 | 11110000000001 | 2 | 0.5 | 0 | 52 | 73 | 21 | 182.598 | 203.398 | 20.8 | 21.5863 | 21.6225 | 21.5976 | 0.99809 | 20.8398 | 0.0076861 | 0.01 | 合格 | 5 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-04 | 0
89 | 2014-12-05 14:31:16.663 | 11110000000003 | 2 | 0.5 | 0 | 52.1 | 73 | 20.9 | 182.598 | 203.398 | 20.8 | 21.5863 | 21.6225 | 21.6089 | 0.99809 | 20.8399 | 0.0028852 | 0.01 | 合格 | 10 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-04 | 0
90 | 2014-12-05 14:31:16.663 | 11110000000005 | 2 | 0.5 | 0 | 52.6 | 73 | 20.4 | 182.598 | 203.398 | 20.8 | 21.5863 | 21.6225 | 21.6134 | 0.99808 | 20.8399 | -0.021108 | 0.01 | 不合格 | 12 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-04 | 0
91 | 2014-12-05 14:31:16.663 | 11110000000001 | 3 | 0.15 | 0 | 73 | 84 | 11 | 219.998 | 229.998 | 10 | 4.4386 | 4.4545 | 4.4435 | 1.0002 | 9.998 | 0.10022 | 0.01 | 不合格 | 5 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-04 | 0
92 | 2014-12-05 14:31:16.663 | 11110000000003 | 3 | 0.15 | 0 | 73 | 83 | 10 | 219.998 | 229.998 | 10 | 4.4386 | 4.4545 | 4.4485 | 1.0002 | 9.998 | 0.00020003 | 0.01 | 合格 | 10 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-04 | 0
93 | 2014-12-05 14:31:16.663 | 11110000000005 | 3 | 0.15 | 0 | 73 | 83.1 | 10.1 | 219.998 | 229.998 | 10 | 4.4386 | 4.4545 | 4.4505 | 1.0002 | 9.998 | 0.010202 | 0.01 | 不合格 | 12 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-04 | 0
94 | 2014-12-05 15:35:00.839 | 11110000000001 | 1 | 2.5 | 0 | 0.23 | 52 | 51.77 | 17.8 | 68.0001 | 50.2001 | 62.3921 | 62.5121 | 62.4596 | 0.98213 | 51.1137 | 0.01284 | 0.01 | 不合格 | 9 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-04 | 0
95 | 2014-12-05 15:35:00.839 | 11110000000056 | 1 | 2.5 | 0 | 0.24 | 52.1 | 51.86 | 17.8 | 68.0001 | 50.2001 | 62.3921 | 62.5121 | 62.4821 | 0.98211 | 51.1143 | 0.014589 | 0.01 | 不合格 | 12 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-04 | 0
96 | 2014-12-05 15:54:48.864 | 11110031160569 | 1 | 2.5 | 0 | 0.66 | 10.88 | 10.22 | 30.4 | 80.9999 | 50.5999 | 61.2154 | 61.3354 | 61.2229 | 0.98278 | 51.4864 | -0.8015 | 0.01 | 不合格 | 1 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-04 | 0
97 | 2014-12-05 15:54:48.864 | 11110031160569 | 2 | 0.5 | 0 | 10.88 | 10.88 | 0 | 82.9999 | 103 | 20.0001 | 12.2056 | 12.2406 | 12.2078 | 0.99971 | 20.0058 | -1 | 0.01 | 不合格 | 1 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-04 | 0
98 | 2014-12-05 15:54:48.864 | 11110031160569 | 3 | 0.15 | 0 | 10.88 | 10.88 | 0 | 105 | 115.999 | 10.999 | 8.5856 | 8.6029 | 8.5867 | 1 | 10.9985 | -1 | 0.01 | 不合格 | 1 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-04 | 0
99 | 2014-12-05 15:54:48.864 | 11110031160569 | 4 | 0.025 | 0 | 10.88 | 10.88 | 0 | 117.999 | 122.999 | 5 | 4.7364 | 4.7446 | 4.7369 | 1.0002 | 4.999 | -1 | 0.01 | 不合格 | 1 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-04 | 0
100 | 2014-12-05 16:19:42.683 | 11110031160569 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 64.8002 | 50.4002 | 58.8158 | 58.9358 | 58.8233 | 0.98402 | 51.2188 | -1 | 0.01 | 不合格 | 1 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-04 | 0
101 | 2014-12-05 16:19:42.683 | 11110031160569 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4001 | 86.7998 | 20.3997 | 12.1114 | 12.1457 | 12.1136 | 0.99972 | 20.4053 | -1 | 0.01 | 不合格 | 1 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-04 | 0
102 | 2014-12-05 16:19:42.683 | 11110031160569 | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7998 | 99.7996 | 10.9998 | 6.3975 | 6.4153 | 6.3986 | 1.0002 | 10.998 | -1 | 0.01 | 不合格 | 1 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-04 | 0
103 | 2014-12-05 16:19:42.683 | 11110031160569 | 4 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 106.4 | 5 | 3.6884 | 3.6968 | 3.6889 | 1.0002 | 4.999 | -1 | 0.01 | 不合格 | 1 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-04 | 0
104 | 2014-12-08 08:53:20.367 | 11110031160569 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 63.4002 | 50.4002 | 57.077 | 57.197 | 57.0845 | 0.98489 | 51.1735 | -1 | 0.01 | 不合格 | 1 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-07 | 0
105 | 2014-12-08 08:53:20.367 | 11110031160569 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4001 | 86.1998 | 20.7997 | 13.2192 | 13.2553 | 13.2214 | 0.99958 | 20.8084 | -1 | 0.01 | 不合格 | 1 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-07 | 0
106 | 2014-12-08 08:53:20.367 | 11110031160569 | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3998 | 98.7996 | 10.3998 | 5.6097 | 5.6255 | 5.6106 | 1.0002 | 10.3977 | -1 | 0.01 | 不合格 | 1 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-07 | 0
107 | 2014-12-08 08:53:20.367 | 11110031160569 | 4 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 106.8 | 5.8 | 4.1618 | 4.1712 | 4.1624 | 1.0002 | 5.7988 | -1 | 0.01 | 不合格 | 1 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-07 | 0
108 | 2014-12-08 14:39:31.152 | 11110031125918 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 66.8001 | 50.0001 | 60.8197 | 60.9397 | 60.8647 | 0.98297 | 50.8664 | -1 | 0.01 | 不合格 | 5 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-07 | 0
109 | 2014-12-08 14:39:31.152 | 11110031160569 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 66.8001 | 50.0001 | 60.8197 | 60.9397 | 60.8917 | 0.98296 | 50.8671 | -1 | 0.01 | 不合格 | 8 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-07 | 0
110 | 2014-12-08 14:39:31.152 | 11110031125918 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8001 | 89.5998 | 20.7997 | 11.525 | 11.5617 | 11.5388 | 0.99979 | 20.8041 | -1 | 0.01 | 不合格 | 5 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-07 | 0
111 | 2014-12-08 14:39:31.152 | 11110031160569 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8001 | 89.5998 | 20.7997 | 11.525 | 11.5617 | 11.547 | 0.99979 | 20.8042 | -1 | 0.01 | 不合格 | 8 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-07 | 0
112 | 2014-12-08 14:39:31.152 | 11110031125918 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7997 | 101.8 | 10.0003 | 6.1293 | 6.1454 | 6.1353 | 1.0002 | 9.9984 | -1 | 0.01 | 不合格 | 5 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-07 | 0
113 | 2014-12-08 14:39:31.152 | 11110031160569 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7997 | 101.8 | 10.0003 | 6.1293 | 6.1454 | 6.1389 | 1.0002 | 9.9984 | -1 | 0.01 | 不合格 | 8 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-07 | 0
114 | 2014-12-08 14:39:31.152 | 11110031125918 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 109.799 | 5.999 | 4.4341 | 4.4436 | 4.4377 | 1.0002 | 5.9978 | -1 | 0.01 | 不合格 | 5 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-07 | 0
115 | 2014-12-08 14:39:31.152 | 11110031160569 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 109.799 | 5.999 | 4.4341 | 4.4436 | 4.4398 | 1.0002 | 5.9978 | -1 | 0.01 | 不合格 | 8 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-07 | 0