## Sheet1
F_ID | 时间 | 表号 | 流量点 | 流量 | 总量检定标志 | 表初值 | 表终值 | 表示值 | 天平初值 | 天平终值 | 天平示值 | 入口温度 | 出口温度 | 管路温度 | 密度 | 标准值 | 误差 | 合格标准 | 合格标志 | 表位号 | 型号 | 规格 | 表类型 | 制造单位 | 送检单位 | 计量等级 | 检定员 | 核验员 | 检定日期 | 环境温度 | 环境湿度 | 气压 | 有效期 | 记录编号
54 | 41955.6721 | 11110000000001 | 1 | 34 | 0 | 0.12 | 42 | 41.88 | 3531.63 | 3572.42 | 40.79 | 61.6096 | 61.7296 | 61.6396 | 0.98256 | 41.514 | 0.0088162 | 0.01 | 合格 | 4 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-11 | 0
55 | 41955.6721 | 11110000000003 | 1 | 34 | 0 | 0.13 | 42 | 41.87 | 3531.63 | 3572.42 | 40.79 | 61.6096 | 61.7296 | 61.6546 | 0.98255 | 41.5143 | 0.0085673 | 0.01 | 合格 | 6 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-11 | 0
56 | 41955.6721 | 11110000000005 | 1 | 34 | 0 | 0.15 | 42.68 | 42.53 | 3531.63 | 3572.42 | 40.79 | 61.6096 | 61.7296 | 61.6921 | 0.98253 | 41.5152 | 0.024445 | 0.01 | 不合格 | 11 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-11 | 0
57 | 41955.6721 | 11110000000001 | 2 | 33 | 0 | 42 | 63 | 21 | 3609.01 | 3629.81 | 20.8 | 20.5556 | 20.5975 | 20.5661 | 0.99831 | 20.8351 | 0.0079123 | 0.01 | 合格 | 4 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-11 | 0
58 | 41955.6721 | 11110000000003 | 2 | 33 | 0 | 42 | 62.9 | 20.9 | 3609.01 | 3629.81 | 20.8 | 20.5556 | 20.5975 | 20.5713 | 0.99831 | 20.8352 | 0.0031116 | 0.01 | 合格 | 6 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-11 | 0
59 | 41955.6721 | 11110000000005 | 2 | 33 | 0 | 42.68 | 63.5 | 20.82 | 3609.01 | 3629.81 | 20.8 | 20.5556 | 20.5975 | 20.5844 | 0.99831 | 20.8352 | -0.00073107 | 0.01 | 合格 | 11 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-11 | 0
60 | 41955.6721 | 11110000000001 | 3 | 33 | 0 | 63 | 73.2 | 10.2 | 3650 | 3660 | 10 | 3.6603 | 3.6784 | 3.6648 | 1.0002 | 9.998 | 0.020204 | 0.01 | 不合格 | 4 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-11 | 0
61 | 41955.6721 | 11110000000003 | 3 | 33 | 0 | 62.9 | 73.5 | 10.6 | 3650 | 3660 | 10 | 3.6603 | 3.6784 | 3.6671 | 1.0002 | 9.998 | 0.060212 | 0.01 | 不合格 | 6 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-11 | 0
62 | 41955.6721 | 11110000000005 | 3 | 33 | 0 | 63.5 | 73.7 | 10.2 | 3650 | 3660 | 10 | 3.6603 | 3.6784 | 3.6727 | 1.0002 | 9.998 | 0.020204 | 0.01 | 不合格 | 11 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-11 | 0
63 | 41955.6721 | 11110000000001 | 4 | 33 | 0 | 73.2 | 79.5 | 6.3 | 3678.6 | 3684.59 | 5.99 | 4.5139 | 4.5246 | 4.5166 | 1.0002 | 5.9888 | 0.051965 | 0.01 | 不合格 | 4 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-11 | 0
64 | 41955.6721 | 11110000000003 | 4 | 33 | 0 | 73.5 | 79.6 | 6.1 | 3678.6 | 3684.59 | 5.99 | 4.5139 | 4.5246 | 4.5179 | 1.0002 | 5.9888 | 0.018569 | 0.01 | 不合格 | 6 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-11 | 0
65 | 41955.6721 | 11110000000005 | 4 | 33 | 0 | 73.7 | 79.8 | 6.1 | 3678.6 | 3684.59 | 5.99 | 4.5139 | 4.5246 | 4.5213 | 1.0002 | 5.9888 | 0.01857 | 0.01 | 不合格 | 11 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-11 | 0