## Sheet1
F_ID | 时间 | 表号 | 流量点 | 流量 | 总量检定标志 | 表初值 | 表终值 | 表示值 | 天平初值 | 天平终值 | 天平示值 | 入口温度 | 出口温度 | 管路温度 | 密度 | 标准值 | 误差 | 合格标准 | 合格标志 | 表位号 | 型号 | 规格 | 表类型 | 制造单位 | 送检单位 | 计量等级 | 检定员 | 核验员 | 检定日期 | 环境温度 | 环境湿度 | 气压 | 有效期 | 记录编号
66 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000001 | 1 | 34 | 0 | 0.1 | 42 | 41.9 | 3977.52 | 4018.31 | 40.79 | 58.0333 | 58.1533 | 58.0783 | 0.98439 | 41.4368 | 0.011178 | 0.01 | 不合格 | 6 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
67 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000003 | 1 | 34 | 0 | 0.2 | 42.2 | 42 | 3977.52 | 4018.31 | 40.79 | 58.0333 | 58.1533 | 58.0933 | 0.98438 | 41.4371 | 0.013583 | 0.01 | 不合格 | 8 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
68 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000005 | 1 | 34 | 0 | 0.3 | 42.2 | 41.9 | 3977.52 | 4018.31 | 40.79 | 58.0333 | 58.1533 | 58.1083 | 0.98438 | 41.4375 | 0.011162 | 0.01 | 不合格 | 10 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
69 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000008 | 1 | 34 | 0 | 0.5 | 42.3 | 41.8 | 3977.52 | 4018.31 | 40.79 | 58.0333 | 58.1533 | 58.1233 | 0.98437 | 41.4378 | 0.0087412 | 0.01 | 合格 | 12 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
70 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000001 | 2 | 33 | 0 | 42 | 63 | 21 | 4050.71 | 4071.5 | 20.79 | 27.746 | 27.7879 | 27.7617 | 0.99653 | 20.8625 | 0.0065907 | 0.01 | 合格 | 6 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
71 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000003 | 2 | 33 | 0 | 42.2 | 62.5 | 20.3 | 4050.71 | 4071.5 | 20.79 | 27.746 | 27.7879 | 27.767 | 0.99652 | 20.8625 | -0.026964 | 0.01 | 不合格 | 8 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
72 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000005 | 2 | 33 | 0 | 42.2 | 62.45 | 20.25 | 4050.71 | 4071.5 | 20.79 | 27.746 | 27.7879 | 27.7722 | 0.99652 | 20.8626 | -0.029362 | 0.01 | 不合格 | 10 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
73 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000008 | 2 | 33 | 0 | 42.3 | 62.8 | 20.5 | 4050.71 | 4071.5 | 20.79 | 27.746 | 27.7879 | 27.7774 | 0.99652 | 20.8626 | -0.01738 | 0.01 | 不合格 | 12 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
74 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000001 | 3 | 33 | 0 | 63 | 74 | 11 | 4086.3 | 4097.3 | 10.9998 | 6.4838 | 6.5033 | 6.4911 | 1.0002 | 10.9981 | 0.00017308 | 0.01 | 合格 | 6 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
75 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000003 | 3 | 33 | 0 | 62.5 | 74.5 | 12 | 4086.3 | 4097.3 | 10.9998 | 6.4838 | 6.5033 | 6.4935 | 1.0002 | 10.9981 | 0.091098 | 0.01 | 不合格 | 8 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
76 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000005 | 3 | 33 | 0 | 62.45 | 74.36 | 11.91 | 4086.3 | 4097.3 | 10.9998 | 6.4838 | 6.5033 | 6.496 | 1.0002 | 10.9981 | 0.082914 | 0.01 | 不合格 | 10 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
77 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000008 | 3 | 33 | 0 | 62.8 | 74.6 | 11.8 | 4086.3 | 4097.3 | 10.9998 | 6.4838 | 6.5033 | 6.4984 | 1.0002 | 10.9981 | 0.072912 | 0.01 | 不合格 | 12 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
78 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000001 | 4 | 33 | 0 | 74 | 80 | 6 | 4116.11 | 4121.12 | 5.0103 | 5.0785 | 5.0876 | 5.0819 | 1.0002 | 5.0092 | 0.19778 | 0.01 | 不合格 | 6 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
79 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000003 | 4 | 33 | 0 | 74.5 | 79.5 | 5 | 4116.11 | 4121.12 | 5.0103 | 5.0785 | 5.0876 | 5.0831 | 1.0002 | 5.0092 | -0.001847 | 0.01 | 合格 | 8 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
80 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000005 | 4 | 33 | 0 | 74.36 | 79 | 4.64 | 4116.11 | 4121.12 | 5.0103 | 5.0785 | 5.0876 | 5.0842 | 1.0002 | 5.0092 | -0.073714 | 0.01 | 不合格 | 10 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
81 | 2014-12-02 09:32:25.414 | 11110000000008 | 4 | 33 | 0 | 74.6 | 79.6 | 5 | 4116.11 | 4121.12 | 5.0103 | 5.0785 | 5.0876 | 5.0853 | 1.0002 | 5.0092 | -0.001847 | 0.01 | 合格 | 12 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
82 | 2014-12-02 09:42:13.745 | 11110000000134 | 1 | 34 | 0 | 0.2 | 44 | 43.8 | 29 | 69.8001 | 40.8001 | 68.3667 | 68.4867 | 68.4042 | 0.97889 | 41.68 | 0.050864 | 0.01 | 不合格 | 5 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
83 | 2014-12-02 09:42:13.745 | 11110000000315 | 1 | 34 | 0 | 0.1 | 43 | 42.9 | 29 | 69.8001 | 40.8001 | 68.3667 | 68.4867 | 68.4267 | 0.97888 | 41.6805 | 0.029257 | 0.01 | 不合格 | 8 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0
84 | 2014-12-02 09:42:13.745 | 11110000000678 | 1 | 34 | 0 | 0.3 | 42 | 41.7 | 29 | 69.8001 | 40.8001 | 68.3667 | 68.4867 | 68.4417 | 0.97887 | 41.6809 | 0.00045841 | 0.01 | 合格 | 10 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0