## Sheet1
F_ID | 时间 | 表号 | 流量点 | 流量 | 总量检定标志 | 表初值 | 表终值 | 表示值 | 天平初值 | 天平终值 | 天平示值 | 入口温度 | 出口温度 | 管路温度 | 密度 | 标准值 | 误差 | 合格标准 | 合格标志 | 表位号 | 型号 | 规格 | 表类型 | 制造单位 | 送检单位 | 计量等级 | 检定员 | 核验员 | 检定日期 | 环境温度 | 环境湿度 | 气压 | 有效期 | 记录编号
34 | 2014-10-08 13:36:26.210 | 11110000000000 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 62.8002 | 50.0002 | 56.7648 | 56.8848 | 56.7918 | 0.98503 | 50.76 | -1 | 0.01 | 不合格 | 3 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
35 | 2014-10-08 13:36:26.210 | 11110000000000 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8001 | 86.7998 | 20.9997 | 13.5333 | 13.57 | 13.5416 | 0.99954 | 21.0094 | -1 | 0.01 | 不合格 | 3 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
36 | 2014-10-08 13:36:26.210 | 11110000000000 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7998 | 100.8 | 11.0002 | 6.388 | 6.4053 | 6.3919 | 1.0002 | 10.9984 | -1 | 0.01 | 不合格 | 3 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
37 | 2014-10-08 13:36:26.210 | 11110000000000 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 109.799 | 5.999 | 4.3843 | 4.3937 | 4.3864 | 1.0002 | 5.9978 | -1 | 0.01 | 不合格 | 3 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
38 | 2014-10-08 13:40:40.350 | 11110012345678 | 1 | 34 | 0 | 0.1 | 52 | 51.9 | 28 | 78.2 | 50.2 | 62.6275 | 62.7475 | 62.6725 | 0.98201 | 51.1195 | 0.015269 | 0.01 | 不合格 | 5 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
39 | 2014-10-08 13:40:40.350 | 11110012345678 | 2 | 33 | 0 | 52 | 72.5 | 20.5 | 89.5998 | 110.599 | 20.9992 | 14.9556 | 14.9923 | 14.9693 | 0.99934 | 21.013 | -0.024412 | 0.01 | 不合格 | 5 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
40 | 2014-10-08 13:40:40.350 | 11110012345678 | 3 | 33 | 0 | 72.5 | 83 | 10.5 | 123.599 | 133.599 | 10 | 10.3951 | 10.4112 | 10.4012 | 0.9999 | 10.001 | 0.049895 | 0.01 | 不合格 | 5 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
41 | 2014-10-08 13:40:40.350 | 11110012345678 | 4 | 33 | 0 | 83 | 88 | 5 | 143.799 | 148.799 | 5 | 1.7287 | 1.737 | 1.7318 | 1.0002 | 4.999 | 0.00020003 | 0.01 | 合格 | 5 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
42 | 2014-10-08 13:43:25.671 | 11110000000000 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.798 | 237.598 | 50.8 | 20.5072 | 20.5525 | 20.5174 | 0.99833 | 50.8852 | -1 | 0.01 | 不合格 | 3 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
43 | 2014-10-08 13:43:25.671 | 11110000000000 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.797 | 261.598 | 20.801 | 8.2415 | 8.2581 | 8.2453 | 1.0001 | 20.7994 | -1 | 0.01 | 不合格 | 3 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
44 | 2014-10-08 13:43:25.671 | 11110000000000 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.598 | 274.598 | 10 | 5.0828 | 5.0907 | 5.0846 | 1.0002 | 9.998 | -1 | 0.01 | 不合格 | 3 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
45 | 2014-10-08 13:43:25.671 | 11110000000000 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.599 | 282.599 | 5 | 2.654 | 2.6582 | 2.6549 | 1.0002 | 4.999 | -1 | 0.01 | 不合格 | 3 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0