## Sheet1
F_ID | 时间 | 表号 | 流量点 | 流量 | 总量检定标志 | 表初值 | 表终值 | 表示值 | 天平初值 | 天平终值 | 天平示值 | 入口温度 | 出口温度 | 管路温度 | 密度 | 标准值 | 误差 | 合格标准 | 合格标志 | 表位号 | 型号 | 规格 | 表类型 | 制造单位 | 送检单位 | 计量等级 | 检定员 | 核验员 | 检定日期 | 环境温度 | 环境湿度 | 气压 | 有效期 | 记录编号
34 | 2014-10-08 13:36:26.210 | 11110000000000 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 62.8002 | 50.0002 | 56.7648 | 56.8848 | 56.7918 | 0.98503 | 50.76 | -1 | 0.01 | 不合格 | 3 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
35 | 2014-10-08 13:36:26.210 | 11110000000000 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8001 | 86.7998 | 20.9997 | 13.5333 | 13.57 | 13.5416 | 0.99954 | 21.0094 | -1 | 0.01 | 不合格 | 3 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
36 | 2014-10-08 13:36:26.210 | 11110000000000 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7998 | 100.8 | 11.0002 | 6.388 | 6.4053 | 6.3919 | 1.0002 | 10.9984 | -1 | 0.01 | 不合格 | 3 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
37 | 2014-10-08 13:36:26.210 | 11110000000000 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 109.799 | 5.999 | 4.3843 | 4.3937 | 4.3864 | 1.0002 | 5.9978 | -1 | 0.01 | 不合格 | 3 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
38 | 2014-10-08 13:40:40.350 | 11110012345678 | 1 | 34 | 0 | 0.1 | 52 | 51.9 | 28 | 78.2 | 50.2 | 62.6275 | 62.7475 | 62.6725 | 0.98201 | 51.1195 | 0.015269 | 0.01 | 不合格 | 5 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
39 | 2014-10-08 13:40:40.350 | 11110012345678 | 2 | 33 | 0 | 52 | 72.5 | 20.5 | 89.5998 | 110.599 | 20.9992 | 14.9556 | 14.9923 | 14.9693 | 0.99934 | 21.013 | -0.024412 | 0.01 | 不合格 | 5 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
40 | 2014-10-08 13:40:40.350 | 11110012345678 | 3 | 33 | 0 | 72.5 | 83 | 10.5 | 123.599 | 133.599 | 10 | 10.3951 | 10.4112 | 10.4012 | 0.9999 | 10.001 | 0.049895 | 0.01 | 不合格 | 5 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
41 | 2014-10-08 13:40:40.350 | 11110012345678 | 4 | 33 | 0 | 83 | 88 | 5 | 143.799 | 148.799 | 5 | 1.7287 | 1.737 | 1.7318 | 1.0002 | 4.999 | 0.00020003 | 0.01 | 合格 | 5 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
42 | 2014-10-08 13:43:25.671 | 11110000000000 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.798 | 237.598 | 50.8 | 20.5072 | 20.5525 | 20.5174 | 0.99833 | 50.8852 | -1 | 0.01 | 不合格 | 3 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
43 | 2014-10-08 13:43:25.671 | 11110000000000 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.797 | 261.598 | 20.801 | 8.2415 | 8.2581 | 8.2453 | 1.0001 | 20.7994 | -1 | 0.01 | 不合格 | 3 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
44 | 2014-10-08 13:43:25.671 | 11110000000000 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.598 | 274.598 | 10 | 5.0828 | 5.0907 | 5.0846 | 1.0002 | 9.998 | -1 | 0.01 | 不合格 | 3 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
45 | 2014-10-08 13:43:25.671 | 11110000000000 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.599 | 282.599 | 5 | 2.654 | 2.6582 | 2.6549 | 1.0002 | 4.999 | -1 | 0.01 | 不合格 | 3 | E-UWZ2 | DN25 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 | 0
46 | 2014-10-30 15:29:43.061 | 11110000000001 | 1 | 34 | 0 | 0.1 | 42 | 41.9 | 36.2001 | 76.8 | 40.5999 | 65.5333 | 65.6534 | 65.5408 | 0.98047 | 41.4085 | 0.011869 | 0.01 | 不合格 | 1 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-29 | 0
47 | 2014-10-30 15:29:43.061 | 11110000000002 | 1 | 34 | 0 | 0.12 | 43 | 42.88 | 36.2001 | 76.8 | 40.5999 | 65.5333 | 65.6534 | 65.5483 | 0.98047 | 41.4087 | 0.035532 | 0.01 | 不合格 | 2 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-29 | 0
48 | 2014-10-30 15:29:43.061 | 11110000000003 | 1 | 34 | 0 | 0.123 | 42.2 | 42.077 | 36.2001 | 76.8 | 40.5999 | 65.5333 | 65.6534 | 65.5633 | 0.98046 | 41.409 | 0.016131 | 0.01 | 不合格 | 4 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-29 | 0
49 | 2014-10-30 15:29:43.061 | 11110000000004 | 1 | 34 | 0 | 0.1234 | 41.3 | 41.1766 | 36.2001 | 76.8 | 40.5999 | 65.5333 | 65.6534 | 65.5783 | 0.98045 | 41.4094 | -0.0056214 | 0.01 | 合格 | 6 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-29 | 0
50 | 2014-10-30 15:29:43.061 | 11110000000001 | 2 | 33 | 0 | 42 | 63 | 21 | 102.2 | 122.999 | 20.799 | 21.4667 | 21.5086 | 21.4693 | 0.99812 | 20.8382 | 0.0077623 | 0.01 | 合格 | 1 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-29 | 0
51 | 2014-10-30 15:29:43.061 | 11110000000002 | 2 | 33 | 0 | 43 | 63.6 | 20.6 | 102.2 | 122.999 | 20.799 | 21.4667 | 21.5086 | 21.4719 | 0.99812 | 20.8383 | -0.011434 | 0.01 | 不合格 | 2 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-29 | 0
52 | 2014-10-30 15:29:43.061 | 11110000000003 | 2 | 33 | 0 | 42.2 | 93.5 | 51.3 | 102.2 | 122.999 | 20.799 | 21.4667 | 21.5086 | 21.4772 | 0.99811 | 20.8383 | 1.4618 | 0.01 | 不合格 | 4 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-29 | 0
53 | 2014-10-30 15:29:43.061 | 11110000000004 | 2 | 33 | 0 | 41.3 | 66.3 | 25 | 102.2 | 122.999 | 20.799 | 21.4667 | 21.5086 | 21.4824 | 0.99811 | 20.8383 | 0.19971 | 0.01 | 不合格 | 6 | E-UWZ2 | DN15 | 超声波表 | 山东德鲁 | 山东计量院 | 1 | 管理员 | 管理员 | 2014-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-29 | 0